Abteilung IV Umwelt / Dezernat 44 - Gentechnik
Postfach 100851
35338 Gießen

**Formblatt – AL Sicherheitsstufe 3**

|  |
| --- |
| **Anlagenkürzel:**      |
| **[ ]  §8(1) GenTG: Errichtung & Betrieb****[ ]  §8 (3) GenTG: Teilgenehmigung****[ ]  §8 (4) GenTG: Wesentliche Änderung**  |
|  |
|  |
| Antragssteller:  |
|  |
| **Gentechnik Hessen Stand 10/14** |

# Inhaltsverzeichnis

[1 Inhaltsverzeichnis -](#_Toc359318180)

[2 Das Erfordernis von zusätzlichen Unterlagen und Fragestellungen können sich aus den folgenden ggf. zu beteiligenden Behörden ergeben: -](#_Toc359318181)

[3 ANGABEN ZU SICHERHEITSMASSNAHMEN IM LABORBEREICH - Sicherheitsstufe 3](#_Toc359318182)

[3.1 Allgemeine Angaben](#_Toc359318183)

[3.1.1 Lage des Laborbereichs und der Sozialräume -](#_Toc359318184)

[3.1.2 Anzahl der in der Anlage beschäftigten Personen: -](#_Toc359318185)

[3.1.3 Nachweis der ausreichenden Qualifizierung / Ausbildung der Personen, die gentechnisch arbeiten gem. §12 Abs. 1 GenTSV. -](#_Toc359318186)

[3.2 Organisatorische Sicherheitsmaßnahmen](#_Toc359318187)

[3.2.1 Kennzeichnung der gentechnischen Anlage:](#_Toc359318188)

[3.2.2 Zugangsregelung:](#_Toc359318189)

[3.2.3 Schutzkleidung](#_Toc359318190)

[3.2.4 Betriebsanweisung](#_Toc359318191)

[3.2.5 Hygiene- und Hautschutzplan](#_Toc359318192)

[3.2.6 Unterweisung und Arbeitsplatzbeprobung: -](#_Toc359318193)

[3.2.7 Sicherheit und Kommunikation -](#_Toc359318194)

[3.2.8 Biosecurity](#_Toc359318195)

[3.3 Spezielle Angaben](#_Toc359318196)

[3.3.1 Abschirmmaßnahmen](#_Toc359318197)

[3.3.2 Beschaffenheit der gentechnischen Anlage:](#_Toc359318198)

[3.3.3 Wasserversorgung:](#_Toc359318199)

[3.3.4 Transport](#_Toc359318200)

[3.3.5 Sterilisation bzw. Inaktivierung](#_Toc359318201)

[3.3.6 Abwasserbehandlung: -](#_Toc359318202)

[3.3.7 Löschanlage: -](#_Toc359318203)

[3.3.8 Maßnahmen zur Minimierung der Exposition von Mensch / Umwelt gegenüber GVO](#_Toc359318204)

[3.3.9 Zentrifugen --](#_Toc359318205)

[3.3.10 Fermenter](#_Toc359318206)

[3.3.11 Raumlufttechnische Anlage (RLT-Anlage)](#_Toc359318207)

[3.3.12 Notstromversorgung](#_Toc359318208)

[3.3.13 Raumbegasung](#_Toc359318209)

[3.3.14 Wie erfolgt die GVO Lagerung?](#_Toc359318210)

[3.4 Anhang für Fermenter](#_Toc359318211)

[3.4.1 Technische Daten](#_Toc359318212)

# Das Erfordernis von zusätzlichen Unterlagen und Fragestellungen können sich aus den folgenden ggf. zu beteiligenden Behörden ergeben:

Die örtliche Zuständigkeit der jeweiligen Behörde ergibt sich aus der Lage der gentechnischen Anlage innerhalb Hessens (Standort des Betreibers/der Betreiberin):

|  |  |
| --- | --- |
|  **>** Arbeitssicherheit1 **>** Brandschutz[[1]](#footnote-1) **>** Baurecht1 **>** Immissionsschutz1 **>** Infektionsschutz1 |  **>** Abfallwirtschaft[[2]](#footnote-2) **>** Wasserwirtschaft2 **>** Tierschutz / Tierseuchenerreger1 |

|  |
| --- |
| => Sofern relevante Unterlagen zu einem der vorgenannten Rechtsgebiete existent sind, legen Sie diese bitte den Antragsunterlagen bei. Dies können z.B. separat beantragte Baugenehmigungen bzw. die zugehörigen Antragsunterlagen, Brandschutzkonzepte oder Feuerwehreinsatzpläne sein. |

**Anmerkung:
Dieses Formblatt (FB) dient der Beschreibung der gentechnischen Anlage und deren Betrieb. Sofern es sich bei der gentechnischen Anlage nicht um einen Laborbereich handelt, ist zusätzlich mindestens das spezielle FB (AP, AG oder AT) vorzulegen.**

# ANGABEN ZU SICHERHEITSMASSNAHMEN IM LABORBEREICH - Sicherheitsstufe 3

(Sicherheitseinrichtungen, die über die beantragte Stufe hinausgehen, sind ebenfalls anzugeben)

## Allgemeine Angaben

### Lage des Laborbereichs und der Sozialräume

Bitte Lageplan aus dem die Lage des Laborbereichs und der Sozialräume hervorgeht, Grundrißplan und Einrichtungs- oder Stellplan beifügen.

Lage des Sozialraums:

Räume der gentechnischen Anlage:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raum-Nr. Ggf. alte/neue Raumbezeich­nung angeben. | Stockwerk | Größe [m2] | Funktion(siehe Angaben und Abkürzungen unter der Tabelle) | Arbeits­plätze |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Mögliche Angaben (Abkürzungen in Klammern):** (**L**) Labor, (**G**) Gewächshaus (bitte weiter­führende Unterlagen vorlegen), (**T**) Tierhaltungs­raum (bitte weiterführende Unterlagen vorlegen), (**Kl**) Klimakammer, (**I**) Isotopenlabor, (**La**) Lagerraum allgemein, (**LG**) Lagerraum für GVO, (**B**) Brutraum, (**F**) Fer­men­terraum, (**Z**) Zentrifugen-/Geräteraum, (**A**) Autoklavenraum, (**PSch**) Personenschleuse, (**MSch**) Materialschleuse, (**S**) sonstige (bitte erläutern).
**Bitte auch Mehrfachnutzungen angeben.**

### Anzahl der in der Anlage beschäftigten Personen:

### Nachweis der ausreichenden Qualifizierung / Ausbildung der Personen, die gentechnisch arbeiten gem. §12 Abs. 1 GenTSV.

Haben alle Beschäftigten Erfahrung im Umgang mit Organismen der RG 3?
 Ja [ ]  Nein [ ]

## Organisatorische Sicherheitsmaßnahmen

### Kennzeichnung der gentechnischen Anlage:

Mit dem Zeichen „Biogefährdung“ Ja [ ]  Nein [ ]
entsprechend der Sicherheitsstufe Ja [ ]  Nein [ ]
Arbeitsbereich als „gentechnische Anlage“ gekennzeichnet?
 Ja [ ]  Nein [ ]

### Zugangsregelung:

Besteht eine Zugangsregelung zur gentechnischen Anlage?

 Ja [ ]  Nein [ ]
Wird an den Zugängen auf die Zugangsregelung hingewiesen?
 Ja [ ]  Nein [ ]
Bitte beschreiben Sie die technische und organisatorische Umsetzung der Zugangsregelung (z.B. Chipkarte, Magnetkarte).

Wie wird der Zutritt von unbefugten Dritten verhindert? (Bsp. Videoüberwachung, Einbruchmeldeanlage, Vereinzelung usw.)

### Schutzkleidung

Sind getrennte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Straßen- und Schutzkleidung vorhanden? Ja [ ]  Nein [ ]

Schutzkittel, an der Rumpfvorderseite geschlossen mit Kennzeichnung
 Ja [ ]  Nein [ ]
Schutzhandschuhe Ja [ ]  Nein [ ]
Geschlossene Schuhe Ja [ ]  Nein [ ]
Schutzbrille Ja [ ]  Nein [ ]
OP-Mundschutz Ja [ ]  Nein [ ]
FFP3-Maske Ja [ ]  Nein [ ]

Sonstiges (z.B. Overall, farbliche Unterscheidung der Schutzkittel von anderen Bereichen, Überschuhe):

### Betriebsanweisung

Ist eine Betriebsanweisung gemäß § 12 Abs. 2 GenTSV erstellt? (Wenn ja, bitte Kopie beifügen) Ja [ ]  Nein [ ]

### Hygiene- und Hautschutzplan

Sind ein Hygieneplan und Hautschutzplan[[3]](#footnote-3) erstellt? Wenn ja, bitte Kopie beifügen. Ja [ ]  Nein [ ]

### Unterweisung und Arbeitsplatzbeprobung:

Werden erstmalig vor Beginn einer Tätigkeit und danach im jährlichen Turnus Unterweisungen über Sicherheitsmaßnahmen gemäß § 12 Abs. 3 GenTSV durchgeführt und dokumentiert?
 Ja [ ]  Nein [ ]

Wird der Arbeitsplatz auf Kontaminationen gemäß §9 GenTSV i. V. m. Anhang 3 I Stufe 1 Nr. 19 bzw. § 12 Abs. 7 GenTSV überwacht (Arbeitsplatzbeprobung)?
 Ja [ ]  Nein [ ]

Wenn ja, werden in der Betriebsanweisung Angaben zur Methodik (Beprobung und Analyse) aufgeführt? Ja [ ]  Nein [ ]

Wenn nein, bitte begründen Sie warum keine Arbeitsplatzbeprobung durchgeführt wird.

Sind Abweichungen von Regelungen der Unfallverhütungsvor­schrif­ten und der GenTSV vorgesehen? Ja [ ]  Nein [ ]

Wenn ja, bitte exaktere Angaben:

### Sicherheit und Kommunikation

Ist eine von innen zu betätigende Alarmanlage vorhanden?
 Ja [ ]  Nein [ ]

Werden Totmannmelder genutzt?
 Ja [ ]  Nein [ ]
Können Personen innerhalb der Anlage von außen beobachtet werden? Z.B. sind Beobachtungsfenster in Wänden vorhanden, die Einsicht in den S3-Bereich ermöglichen? Ja [ ]  Nein [ ]

Wenn ja, bitte beschreiben (z.B. Kameraüberwachung / Sichtfenster…):

Wechselsprechanlage nach außen vorhanden?
 Ja [ ]  Nein [ ]
Telefonanschlüsse vorhanden? Ja [ ]  Nein [ ]

Gibt es weitere **organisatorische oder technische Einrichtungen zur Anlagensicherheit**? Ja [ ]  Nein [ ]
Bitte erläutern.

### Biosecurity

Die Zugangsregelung ist bereits im Abschnitt „allgemeine Angaben“ erfasst worden.

Welche Auswahlkriterien werden hinsichtlich Eignung / Zuverlässigkeit des / der Mitarbeiters/in im Rahmen der Beschäftigung in der S3 Anlage zugrunde gelegt? (Beschäftigungsdauer, Führungszeugnis, Belastbarkeit, Berufserfahrung usw.)

Welche Sicherheitsvorkehrungen werden getroffen, um den tagesaktuellen Bestand an Organismen und GVO zu dokumentieren? Protokolle, Logbuch oder vgl.; GLT – wer, wann hat in der Anlage was gemacht?)

## Spezielle Angaben

### Abschirmmaßnahmen

Bitte be­schreiben Sie die Maßnahmen zur Abschirmung der gentechnischen Anlage von der Umgebung (z. B. eigenen Zugangsbereich, vorgelagerter Flur, Schleuse, separates Gebäude, separater Teil eines Gebäudes usw.):

Personenschleuse vorhanden Ja [ ]  Nein [ ]
Sind die Schleusentüren gegenseitig verriegelt?
 Ja [ ]  Nein [ ]
Ist eine Notentriegelung möglich? Ja [ ]  Nein [ ]

Einrichtung zum Einbringen großer Gegenstände (Montage- und Gerätetüren / Materialschleuse): Ja [ ]  Nein [ ]
Sind die Schleusentüren gegenseitig verriegelt?
 Ja [ ]  Nein [ ]
Ist eine Notentriegelung möglich? Ja [ ]  Nein [ ]

### Beschaffenheit der gentechnischen Anlage:

(Erforderlich sind Angaben zur Oberflächenbeschaffenheit, Beständigkeit und Dekonta­minier­barkeit, unter­schiedlich ausgestattete und beschaffene Räume bitte gesondert aufführen).

Ist das verwendete Material beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel?

Arbeitsfläche Ja [ ]  Nein [ ]
Fußboden Ja [ ]  Nein [ ]

Decken:
Sind die Decken leicht zu reinigen und beständig gegen die verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel: Ja [ ]  Nein [ ]
Wie wird die Beständigkeit gegen Desinfektionsmittel nachgewiesen? Bitte Gutachten oder Testdokumentation beifügen.

Bei abgehängten Decken:
Bitte beschreiben Sie konkret das verwendete Deckenmaterial.

Bei Sichtinstallation:
Ist das für die Rohrverkleidung verwendete Material beständig gegen die verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel?
 Ja [ ]  Nein [ ]
Bitte legen Sie dar, wie und in welchen Intervallen die Rohrleitungen von außen gereinigt/desinfiziert werden.

Sind die Wände leicht zu reinigen und beständig gegen die verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel: Ja [ ]  Nein [ ]
Wie wird die Beständigkeit gegen Desinfektionsmittel nachgewiesen? Bitte Gutachten oder Testdokumentation beifügen.

Türen:Leicht zu reinigen und beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel:
 Ja [ ]  Nein [ ]
mit Sichtfenstern? Ja [ ]  Nein [ ]
Nach außen aufschlagend? Ja [ ]  Nein [ ]
Selbstschließend? Ja [ ]  Nein [ ]
Falls einmal „nein“ angekreuzt wurde, bitte erläutern:

Fenster**:**beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel?
 Ja [ ]  Nein [ ]
verschlossen? Ja [ ]  Nein [ ]
keine Fenstergriffe? Ja [ ]  Nein [ ]
Fenstergriffe verplombt? Ja [ ]  Nein [ ]

### Wasserversorgung:

Gibt es innerhalb der gentechnischen Anlage eine Wasserversorgung (incl. Löschwasser und Notdusche)
 Ja [ ]  Nein [ ]
Wenn ja, bitte die folgenden Fragen im Kapitel beantworten. Ansonsten weiter bei „Transport“

Entspricht die Trinkwasserinstallation der DIN EN 1717 (Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen) Ja [ ]  Nein [ ]
Welche Sicherungseinrichtung wurde verwendet? (Bitte beschreiben, auch anhand von Plänen):

Sind Waschbecken in der gentechnischen Anlage vorhanden?
 Ja [ ]  Nein [ ]
mit Sensorbetätigung Ja [ ]  Nein [ ]
mit Ellenbogenbetätigung Ja [ ]  Nein [ ]
mit Fußbetätigung: Ja [ ]  Nein [ ]

Sind Waschbecken in der Personenschleusevorhanden?
 Ja [ ]  Nein [ ]
mit Sensorbetätigung Ja [ ]  Nein [ ]
mit Ellenbogenbetätigung Ja [ ]  Nein[ ]
mit Fußbetätigung Ja [ ]  Nein [ ]

Sind Einrichtungen zur Desinfektion der Hände vorhanden?
Desinfektionsmittelspender Ja [ ]  Nein [ ]
ohne Handberührung bedienbar Ja [ ]  Nein [ ]

Wasserausguss im Labor? Ja [ ]  Nein [ ]

Duschein der Schleuse? Ja [ ]  Nein [ ]

Notdusche vorhanden? Ja [ ]  Nein [ ]

Augendusche vorhanden? Ja [ ]  Nein [ ]

Fußbodenablauf im Labor? Ja [ ]  Nein [ ]

### Transport

Findet ein Transport von GVO außerhalb der gentechnischen Anlage / zwischen gentechnischen Anlagen statt?
 Ja [ ]  Nein [ ]

Wenn ja, zwischen welchen gentechnischen Anlage bzw. an welchen Ort?

Transportbehälter
Bruchsicher Ja [ ]  Nein [ ]
Dicht geschlossen Ja [ ]  Nein [ ]
Von außen desinfiziert Ja [ ]  Nein [ ]
Gekennzeichnet Ja [ ]  Nein [ ]

Wenn ja, bitte die Art der Kennzeichnung beschreiben:

Bitte beschreiben Sie Material und Typ der Transportbehälter.

### Sterilisation bzw. Inaktivierung

Vorgesehene Einrichtungen zur Sterilisation bzw. Inaktivierung des Abfalls sowie von Abwasser.

Sterilisation durch Autoklav Ja [ ]  Nein [ ]
Steht festes Personal für die Bedienung des Autoklaven zur Verfügung?
 Ja [ ]  Nein [ ]

Technische Daten des Autoklaven:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Autoklav 1 | Autoklav 2 | Autoklav 3 |
| Hersteller/Gerätebezeichnung |  |  |  |
| Typ a |  |  |  |
| Funktionsprinzip b |  |  |  |
| Arbeitsvolumen [l] |  |  |  |
| Sicherheitstechnische Ausstattung c |  |  |  |
| Standort;(Geb./Raum - ggf. Az,. der anderen gentechn. Anlage) |  |  |  |

**Mögliche Angaben (Abkürzungen in Klammern):**
**a:** Tischgerät (**T**), Standgerät (**S**), Wandautoklav: Beschickung einseitig (**W**), Durchreicheautoklav (**D**)

**b:** Gravitationsverfahren (**G**), Fraktioniertes Vorvakuum (**FVV**), Sonstige Verfahren (**S**)- bitte beschreiben

**c:** Nachbehandlung kontaminierter Prozessabluft, die in den Arbeitsbereich gegeben wird (**A**), Kondensatinaktivierung (**K**), Schreiber für Temperatur und Dauer (**SCH**), Datenlogger (**D**) Referenzmessfühler (**R**), flexibler Referenzmessfühler (**fR**), Vakuumpumpe (**V**). – **A, K, V und SCH sind zwingend erforderlich**. Sollen Flüssigkeiten autoklaviert werden, ist gemäß DIN 58951-2 ein flexibler Referenzmessfühler (fR) erforderlich.

Bitte erläutern Sie, wie die Abluft des Autoklaven nachbehandelt wird.

Werden in dem Autoklaven der S3-Anlage auch Materialien / GVO-haltige Abfälle aus anderen gentechnischen Anlagen autoklaviert?
 Ja [ ]  Nein [ ]

Wenn ja:
Abfälle aus welcher gentechnischen Anlage? (Bitte Aktenzeichen der Konzession angeben)

Wird ein Logbuch o.ä. geführt?

Wie sind die Verantwortlichkeiten zwischen den Projektleitern hinsichtlich der Belange von GVO aus anderen Anlagen geregelt?

Sind beim Autoklavieren Abweichungen von den in § 13 Abs. 4 GenTSV genannten Bedingungen (121°C, bzw. 134°C und 20 Minuten) vorgesehen?
 Ja [ ]  Nein [ ]

Wenn ja, bitte den Grund sowie Angaben zu Temperatur, Dauer und zum Wirksamkeitsnachweis angeben.

Erfolgt bei Aufstellung des Gerätes eine technische Erstabnahme durch einen Fachbetrieb? Ja [ ]  Nein [ ]

Ist der Autoklav / das Autoklavierverfahren validiert? Bitte Validierungsunterlagen beifügen. Ja [ ]  Nein [ ]

Wie und in welchen Abständen erfolgt die erstmalige und regelmäßige Überprüfung und Dokumentation der korrekten Funktion des Autoklaven (Bsp. Bioindikatoren)?

Beschreibung dertechnischen Prüfungennach DIN – Norm 12740 i. V. m. den Technischen Regeln Druckbehälter (TRB), einschl. Angaben zum Filterwechsel (Filtertest und Wartungsturnus):

Chemische Sterilisation bzw. andere Methoden zur Inaktivierung?
 Ja [ ]  Nein [ ]

Wenn ja, bitte nähere Angaben zu den Sterilisations- bzw. Inaktivierungsmitteln und -verfahren, zur Umweltverträglichkeit und zu den Gründen, warum kein physikalisches Verfahren angewandt werden kann.

Tauchtank oder begasbare Durchreiche zum ausschleusen von Material / Geräten vorhanden? Ja [ ]  Nein [ ]
Sind die Türen wechselseitig verriegelbar?
 Ja [ ]  Nein [ ]

Wenn Durchreiche vorhanden, bitte Angaben zum Verfahren und zum Wirksamkeitsnachweis:

### Abwasserbehandlung:

Ist eine thermische Abwasserbehandlungsanlage vorhanden?
 Ja [ ]  Nein [ ]

Wenn ja, beschreiben Sie bitte Standort, Typ, technischen Daten und ggf. weitere angeschlossene gentechnische/konventionelle Anlagen (inkl. Planunterlagen und zuführende Rohrleitungen).

In welchen Intervallen erfolgt eine Wartung der Anlage (einschl. Dokumentation)?

Sonstige Einrichtungen zur Sterilisation oder Inaktivierung des Abwassers?
 Ja [ ]  Nein [ ]

Wenn ja, Beschreibung und Plan beifügen (Synonyme Angaben zur thermischen Abwasserbehandlungsanlage):

Sicherungsmaßnahmen gegen Überlaufen / Auslaufen von Behältern der Abwasserbehandlungsanlage? Ja [ ]  Nein [ ]

Wenn ja, welche:

Entsprechen die jeweiligen Auffangvolumina mindestens dem größten Einzelvolumen?
 Ja [ ]  Nein [ ]

Ist eine Probenahmevorrichtung vorhanden?
 Ja [ ]  Nein [ ]

Wie wird der Inaktivierungserfolg nachgewiesen?

### Löschanlage:

Ist in der gentechnischen Anlage eine automatische Löschanlage vorhanden?
 Ja [ ]  Nein [ ]

Wenn ja bitte beschreiben.

Wenn nein, bitte alternative Maßnahmen angeben.

Sofern mit Wasser gelöscht wird: Wie erfolgt die Löschwasserrückhaltung und die Sterilisation des anfallenden Löschwassers?

### Maßnahmen zur Minimierung der Exposition von Mensch / Umwelt gegenüber GVO

Sind Mikrobiologische Sicherheitswerkbänke (MSW) vorhanden?
 Ja [ ]  Nein [ ]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Raum ggf. alt/neue Bez. angeben | Hersteller/Typ | Klasse (DIN) | Die MSW entspricht folgender Norm |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Wird eine Installationsprüfung nach EN 12469 nach Aufstellung oder bei Veränderung der Installation oder des Aufstellungsortes der MSW durchgeführt?
 Ja [ ]  Nein [ ]

*Nur bei Umgang mit luftübertragbaren GVO der Risikogruppe 3:
Wird im Rahmen der Installationsprüfung zur Prüfung des Rückhaltevermögens an der Arbeitsöffnung ein KI-Test nach Anhang C.3 der DIN EN 12469 durchgeführt?*

 Ja [ ]  Nein [ ]

*Wenn nein, bitte erläutern:*

Durch wen erfolgt eine Überprüfung der MSW´s auf Grund von DIN Vorschriften (Bsp. DIN EN 12469). In welchen Intervallen findet eine „Prüfung durch Routinewartung“ statt?

Wie werden die Hochleistungsschwebstofffilter der MSW´s sterilisiert? Bitte genaue Beschreibung der Vorgehensweise, ggf. einschl. des Ausbaus.

Ist die MSW an ein Fortluftsystem angeschlossen?
 Ja [ ]  Nein [ ]

Sind weitere Abzüge mit Abluftfiltrationvorhanden**?** Bitte genaue Beschreibung insbesondere zu Zuluft- und Abluftführung, Filter, Ein- und Ausschleusen von Material, Desinfektionsmöglichkeiten angeben. Incl. Wartung und Wartungsintervall

Sind in der gentechnischen Anlage weitere Maßnahmen zur Minimierung der Exposition von Mensch / Umwelt gegenüber GVO geplant oder sind **weitere sicherheitsrelevante Einrichtungen** in denen mit GVO umgegangen wird vorhanden? (z. B. Roboter, Schüttler, Aufschlußgeräte, Mischer, Abzüge)?
 Ja [ ]  Nein [ ]

Wenn ja, bitte nähere Angaben (ggf. gesonderte technische Unterlagen beifügen):

### Zentrifugen

Technische Daten:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zentrifuge 1 | Zentrifuge 2 | Zentrifuge 3 |
| Hersteller/Gerätebe-zeichnung |  |  |  |
| Typ-Nr. |  |  |  |
| Sicherheits-technische Ausstattung A |  |  |  |
| Standort(Geb./Raum) |  |  |  |

A: **Mögliche Angaben (Abkürzungen in Klammern):**
Ultrazentrifuge **(U)**; mit Filter **(F)**; Aerosoldicht (AE) – Rotor **(AER)**, bruchsichererBecher mit Deckel **(AEB),** bruchsicherer geschlossener Zentrifugeneinsatz **(AEZE)**, techn. Einrichtung **(AET) => bitte unter Anmerkungen erläutern Bsp. Betrieb unter MSW**.

Sonstige Anmerkungen zum Bereich Zentrifugen:

Durch wen erfolgt eine Überprüfung der Zentrifugen auf Basis von welchen Grundsätzen / DIN Vorschriften. In welchen Intervallen findet eine Wartung statt?

### Fermenter

Sind in der gentechnischen Anlage Fermenter vorhanden?
 Ja [ ]  Nein [ ]

Wenn ja bitte separates Datenblatt „FERMENTER“ im Anhang ausfüllen.

### Raumlufttechnische Anlage (RLT-Anlage)

Bitte Pläne der RLT-Anlage (=> Rohrleitungen und Steuerung) vorlegen. *Bitte* ***Raumplan*** *beilegen - Werte für den Unterdruck, die Position der Anzeige, des Messfühler und des Alarmgebers sollten im Raum eingezeichnet sein.*

Gibt es eine separate RLT für die gentechnische Anlage?
 Ja [ ]  Nein [ ]
Ist eine Abnahmeprüfung der RLT – Anlage durch eine Fachfirma geplant?
 Ja [ ]  Nein [ ]

Wenn nein bitte erläutern.

In welchen Intervallen und auf Basis welcher Grundsätze / DIN erfolgt die „Routine - Wartung“ der RLT-Anlage durch eine Fachfirma?

Ist derUnterdruckgestaffelt ausgelegt? Ja [ ]  Nein [ ]
Vorgesehene Höhe des Unterdrucks (ggf. Angabe für jeden Bereich):

Von innerhalb und außerhalb der genetechnischen Anlage ablesbare Druckanzeige
 Ja [ ]  Nein [ ]
~ für jeden Raum ablesbar? Ja [ ]  Nein [ ]
Wenn nein, bitte erläutern:

Bitte beschreiben Sie Typ und Position des optischen und akustischen Alarmgebers.

Sind Druckanzeige sowie der optische und akustische Alarmgeber auf eine Gebäudeleittechnik zentral aufgeschaltet?
 Ja [ ]  Nein [ ]

Ist eine Abluftfiltration über Hochleistungsschwebstofffilter (HOSCH-Filter) vorhanden? Ja [ ]  Nein [ ]
Welcher Filterklassifikation entsprechen die HOSCH-Filter?

Wie und in welchen Intervallen wird die Funktionsfähigkeit der HOSCH-Filter getestet (DIN 1822)? Wann findet ein Filterwechsel statt?

Bitte beschreiben Sie die Vorgehensweise beim HOSCH-Filterwechsel einschl. dessen Inaktivierung.

### Notstromversorgung

Ist eine ausreichend dimensionierte Notstromversorgung gemäß VDE 0789 Teil 100 vorhanden, die entsprechend VDE0107/0108 nach 15 Sekunden zur Verfügung steht?
 Ja [ ]  Nein [ ]

Es steht zur Verfügung
Eine Netzersatzanlage - NEA Bsp.: Dieselaggregat[[4]](#footnote-4)
 Ja [ ]  Nein [ ]
Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung - USV (Batterie)[[5]](#footnote-5)
 Ja [ ]  Nein [ ]
Sonstiges (bitte erläutern):

Wie wird gewährleistet, dass der Unterdruck jederzeit aufrechterhalten wird?

Welche sicherheitsrelevanten Einrichtungen sind an das Notstromnetz angeschlossen?
a. RLT-Anlage Ja [ ]  Nein [ ]
b. Notruf- und Überwachungseinrichtung
 Ja [ ]  Nein [ ]
c. optischer / akustischer Alarmgeber für Unterdrucküberwachung
 Ja [ ]  Nein [ ]
d. Sicherheitsbeleuchtung zum sicheren Verlassen des Arbeitsbereichs
 Ja [ ]  Nein [ ]
e. Totmannmelder (Empfänger) Ja [ ]  Nein [ ]
f. Mikrobiologische Sicherheitswerkbank Ja [ ]  Nein [ ]
f. Beschreibung der angeschlossenen brandschutztechnische Einrichtungen.

g. erforderliche Gebäudeleittechnik (elektr. Türen; Alarmgeber,…)

h. Sonstige:

**Sofern Tiere gehalten werden:**

i.) Kontinuierliche Belüftung der Käfige Ja [ ]  Nein [ ]
j.) Notbeleuchtung zur Befriedung der Tiere Ja [ ]  Nein [ ]

Fahren alle Geräte/Einrichtungen, die nicht notstromberechtigt sind, bei Stromausfall automatisch in den sicheren Zustand**?** (Bsp. Lüftungsklappen, Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Autoklav…)
 Ja [ ]  Nein [ ]

Wird der Betrieb des Notstromnetzes einmal jährlich unter Einbeziehung aller notstromberechtigten sicherheitsrelevanten Einrichtungen getestet. Werden die Tests dokumentiert?
 Ja [ ]  Nein [ ]

Erfolgt eine Wartung der Notstromversorgung nach den Angaben des Herstellers?
 Ja [ ]  Nein [ ]

### Raumbegasung

Ist es möglich die gentechnische Anlage einschließlich der RLT-Anlage für eine Raumbegasung abzudichten? Ja [ ]  Nein [ ]

Angaben über Desinfektionsmittel und –verfahren für die Raumbegasung( Wasserstoffperoxid, Formaldehyd):

### Wie und wo erfolgt die GVO Lagerung?

~ im -80°C Tiefkühlschrank Ja [ ]  Nein [ ]

 in Raum:
~ im - 20°C Gefrierschrank Ja [ ]  Nein [ ]
 in Raum:
~ im Kühlschrank Ja [ ]  Nein [ ]
 in Raum:
~ in Flüssigstickstoff Ja [ ]  Nein [ ]
 in Raum:

Sonstige Lagerung:

Im Fall von Flüssigstickstofflagerung beschreiben sie bitte das Lagersystem, sowie Sicherheits- und Überwachungseinrichtungen.

Sind die Lagergeräte abschließbar? Ja [ ]  Nein [ ]

Ist ein Barcodesystem oder vergleichbares für die GVO-Lagerung vorhanden?
 Ja [ ]  Nein [ ]

## Anhang für Fermenter

### Technische Daten

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fermenter1 | Fermenter2 | Fermenter3 |
| Hersteller/Gerätebe-zeichnung |  |  |  |
| Typ-Nr. |  |  |  |
| Max. Fermentervolumen (l) |  |  |  |
| Verwendetes Arbeitsvolumen (l) |  |  |  |
| Sicherheitstechnische Ausstattung a |  |  |  |
| Standort(Geb./Raum) |  |  |  |

**a:**Aerosolfreies Beimpfen möglich (**ABI**), Aerosolfreies Überführen von GVO aus und in den Fermenter möglich (**AÜF**), Aerosolfreie Probenahme möglich (**APN**), Abluftfiltration (**A**), Sonstige Nachbehandlung kontaminierter Prozessabluft, die in den Arbeitsbereich gegeben wird (**APL**) – bitte separat beschreiben, Stopfbuchsen als Wellenabdichtung (**SB**), Stopfbuchse mit Dampf- oder Desinfektionsmittelsperre (**SB-DMS**), einfach wirkende Gleitringdichtung als Wellenabdichtung (**GRD**)

Ist bei der Verwendung aller Fermenter ausreichend Sterilisationskapazität in der Anlage vorhanden? Bitte Erläuterung:

Sind Auffangvorrichtungen vorhanden?
 Ja [ ]  Nein [ ]
Entsprechen die jeweiligen Auffangvolumina mindestens dem größten Einzelvolumen?
 Ja [ ]  Nein [ ]

Sind weitere Maßnahmen zur Vermeidung des Austritts gentechnisch veränderter Organismen mit der **Fermenterabluft** vorgesehen?
 Ja [ ]  Nein [ ]

Wenn ja, bitte erläutern.

Kontrollmaßnahmen:
Werden Aerosole bei der Probenahme, Zugabe von Material oder Übertragung in einen anderen Fermenter freigesetzt?
 Ja [ ]  Nein [ ]

Wenn ja, welche Kontrollmaßnahmen werden angewendet?

Werden die gentechnisch veränderten Mikroorganismen vor dem Abernten durch validierte Verfahren sterilisiert? Ja [ ]  Nein [ ]

Wenn ja, bitte erläutern.

Wenn nein,
~ in welchen Apparaturen werden die Organismen weiterverarbeitet (bitte näher erläutern)?

~ wie wird Aerosolbildung in den verwendeten Apparaturen vermieden?

~ wie werden Undichtigkeiten in den verwendeten Apparaturen vermieden?

~ in welcher Apparatur erfolgt letztendlich die Inaktivierung?

In welchen Intervallen und auf Basis welcher Grundsätze/DIN Normen erfolgt eine technische Prüfung der Fermenter?

1. Je nach Bedarf weitere Unterlagen zur Vorlage z.B. im Bereich Brandschutz eine Gesamtbewertung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes => einfaches Brandschutzkonzept (§45 Abs. 2 Nr. 21 HBO) [↑](#footnote-ref-1)
2. Behördenbeteiligung erfolgt über ein separates Formblatt, dass auf der Internetseite des RP Gi heruntergeladen werden kann. <http://www.rp-giessen.de/irj/RPGIE_Internet?cid=458208eb39e090a1f054314d7ecd6984> [↑](#footnote-ref-2)
3. **Betriebsanweisung und Hygieneplan** müssen mindestens die in Paragraph 12 Abs. 1, 2, 3 und 5 sowie Anhang III der Gentechniksicherheitsverordnung genannten organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen regeln. Sie müssen, angepasst an die Gegebenheiten vor Ort, insbesondere Bestimmungen enthalten, die zum sicheren Umgang mit biolo­gischem Material erforderlich sind. Dies schließt auch Regelungen zur sicheren Handhabung der technischen Geräte sowie zu ihrer Wartung ein. [↑](#footnote-ref-3)
4. NEA: Netzersatzanlage: In der Regel Generatoren. Einsatz erfolgt für das gesamte Stromnetz oder eines Notstromnetzes innerhalb einer Liegenschaft. Stromersatz setzt nicht unterbrechungsfrei ein. Im günstigsten Fall werden einige Sekunden benötigt. [↑](#footnote-ref-4)
5. USV: Unterbrechungsfreie Stromversorgung: Energie aus Akkumulatoren für störungsfreien Betrieb von hochsensiblen technischen Geräten [↑](#footnote-ref-5)